## 附件1：土壤检测实验实训室设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备型号参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 最大称量值：120g 可读性：0.1mg 重复性：0.1mg 线性误差：0.2mg 外部校准 稳定时间：2 s 灵敏度温度漂移：2.0 ppm/˚C 秤盘外形尺寸：Ø 90 mm 净重：4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 天平 | 最大称量值：1200g 秤盘外型尺寸：180X180mm(WXD) 可读性：0.01 g 重复性：0.01 g 线性误差：0.02 g 外部校准 稳定时间：1. S 灵敏度温度漂移：3.0 ppm/℃ 秤盘外形尺寸：Ø 120 mm 净重：3.8 kg (ME) / 3.2 kg (ME E) | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 烘箱 | 产品特点： 1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。 2 、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能 ，控温精确可靠。 3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。 技术参数： 工作室尺寸mm：400×400×450 控温范围：室温＋10-300℃ 定时范围:0~9999min 控温精度:0.1℃ 温度波动:±1℃ 电源电压为:380V-50HZ 工作室材质:不锈钢 观察窗:有 配小型干燥器一台 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 真空泵 | 外型轻便美观，效率高，噪音低，最适用于生化、分析等实验室。 真空压力（Kpa）：≥80 最大压力（psi）：—— 流量（l/min）：8 功率（VA）：50 电源：AC220V/50Hz 外型尺寸（mm）：246W x 236H x 136D 重量（Kg）：3.1 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 蒸馏水器 | 出水量:5L 功率:5KW 220V 普通型 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电炉 | 产品特点： 1、处壳采用 优质冷轧板拉深，表面经喷涂工艺处理。 2、具有无级调温功能，适应不同加热温度的需要。 3、全封闭式加热器、无明火、保温性能强，安全耐用。 技术参数：封闭电炉 加热器尺寸：ф180 功率：1.5kw 电压：220v | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 两联电炉 | 产品特点： 1、本产品外壳采用优质冷轧板表面喷涂工艺处理，具有抗腐性能强，坚固耐用。 2、旋钮式开关，电子式无极调温功能。 3、该产品具有造型美观，操作简便、安全可靠、使用效果好等特点。 技术参数： 功率：2*1kw 加热盘尺寸：125*125 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 原子吸收分光光度计 | 火焰和冷却循环水、空压机、钢瓶、 详细技术参数见附件2：原子吸收分光光度计技术要求 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 火焰光度计（配置充气泵、煤气罐） | 产品功能： ● K，Na可同时测试，也可测试锂元素。 ● LCD显示，数字直读。 ● 具有火焰大小预选功能及自动熄火保护装置。 ● 操作简便，分析速度快，试样量少。 ● 选用液化气作燃气。 主要技术指标： ● 稳定性： 用标准溶液连续进样，15s 内仪器示值的相对最大变化量≤ 3% 每分钟测1 次，共测定6 次仪器示值的相对最大变化量≤15% ● 重复性： 对同一标准溶液重复进行7 次连续独立测量≤ 3% ● 线性误差： K：≤0.005mmol/L（0.0100～0.0800）mmol/L Na：≤0.03mmol/L(0.0500～0.400)mmol/L ● 检测限： K：检测限≤0.004mmol/L；Na：检测限≤0.008mmol/L ● 响应时间：响应时间＜8S ● 样品吸喷量：样品吸喷量＜6mL/min 其它: ● 成套性：主机一台；空气压缩压机一台；附件备料一套 ● 正常工作条件： 环境温度：10℃～35℃ 相对湿度：≤85% 产品应水平放置于无震动的工作台，避免强光直接照射，周围无强烈的电磁场干扰，无强烈气流影响，无影响使用的振动。 产品使用现场不应有易燃易爆，腐蚀性的气体并备有灭火设备。 电源电压：220±22V，频率：50HZ±1 HZ，并具有良好的接地 定额功率：250W | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 分光光度计 | 1. 工作条件 1.1环境温度：15℃～35℃ 1.2相对湿度：45～80% 1.3工作电压：220V/110V 50Hz 2. 技术性能指标 该设备是由主机、计算机、附件组成的完备系统。该设备用于对物质样品的光谱性质和光学性能的定性、定量分析等。 2.1光学系统 比例双光束光路 2.2控制模式 本机/电脑操作软件可选 2.3分光器 C-T式，1200刻线平面全息光栅 *2.4波长范围 190nm～1100nm 2.5 光源 长寿命氘灯/钨灯 2.6 带宽 1nm、2nm可调 *2.7 波长精度 ±0.8nm 2.8波长设定重复性 0.2nm 2.9杂散光 0.05%T 2.10 测量范围 -3.0～3.0Abs 2.11最高精度 ±0.002A(0.0A~0.5A), ±0.004A(0.5A~1.0A), ±0.3% T *2.12重复性 ≤0.001A(0.0A~0.5A), ≤0.002A(0.5A~1.0A), ≤0.15% T 2.13 基线平直度 ±0.002A 2.14 噪声 ±0.0002A（500nm, P~P） *2.15 基线稳定性 ≤0.0005A/h（500nm, 0A） 2.16 最快扫描速度 ≥900nm/min 2.17 检测器 长寿命进口硅光电二极管 2.18 池支架 单池支架 *2.19 显示屏 5.7英寸LCD 2.20 数据输出 RS232 2.21 数据处理 32位高性能工业级微处理器 *2.22 本机控制功能 2.22.1吸光度测量、透射比测量、能量测量 2.22.2定性光谱扫描 2.22.3定量分析 2.22.4动力学时间扫描 2.22.5多组分测量 2.22.6附加软件包 3 3.1 自动进样器 3.2 可最多装载29个样品 3.2 试管容积10ml,最小试样消耗量5ml 3.4 自动清洗管路及流动样池 3.5 PC机驱动,通信接口：RS232 3.6 可实现管路清洗、校零、进样、测量等动作的全自动操作，单个样品分析周期1.5分钟，最小试样消耗量5mL。用户只需将盛有样品溶液的试管插入自动进样器的试管盘，轻点鼠标或按键，便可轻松获得全部试样的数据。 4. PC软件工作站 全中文操作软件，具有光度测量、定量分析、光谱扫描、动力学测量、多组分分析等多种分析功能，同时选配生化分析、水质检测等多种分析软件包。软件具备自动控制、自动处理数据、自动检索数据和自动校正全套功能，并易于升级。 5 标准配置 4.1 紫外-可见分光光度计主机 1台 自动进样器 1台 4.2 10mm石英吸收池 1支 4.3 全中文内置操作软件 4.5 钬玻璃 1支 *6. 售后服务 提供设备原厂技术服务及保修，售后服务通过ISO9001质量体系认证，提供相关文件复印件 |  | 1 |  |  |
| 11 | 往复振荡器 | 型号：HY-2 工作方式：往复 振荡幅度 （mm）：20 振荡频率 （rpm）：0-300 定时范围：0-120 整机功率 （W）：60 工作尺寸 （mm）：520×300 外形尺寸 ：520×300×240 |  | 1 |  |  |
| 12 | 酸度计 | mV范围 -1999 — 1999 mV相对精确性 ± 1 mV分辨率 1 pH范围 0.00 —14.00 相对pH精度 ± 0.01 pH分辨率 0.01 电源 外接电源 温度精度°C ± 0.5 温度范围 °C 0.0 — 100.0 温度分辨率 °C 0.1 显示器 LCD 校准 多达 3点校正，4组预设缓冲液 接口 RS232 数据储存 99 组 温度补偿 ATC |  | 1 |  |  |
| 13 | 土壤筛 | 孔径2mm | 套 | 5 |  |  |
| 14 | 土壤筛 | 孔径0.25 mm | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 钢精锅 | 直径20cm、 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 铁丝蓝（锅内用） |  | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 水浴锅 | # 数显恒温水浴锅 特点： 1、工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 2、温控精确，数字显示，自动控温。 3、操作简便，使用安全。 4、带有磁力搅拌，加速水温均匀。 技术参数： 孔数：4 加热功率：800w 温控范围：室温~100℃ 升温速度：至100℃≤70MIN 控温精度：≤±0.5℃ 工作尺寸（mm）：325x300x150 外形尺寸 （mm）：470×310×250 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 实验台 | 1）主架和架边：40*60方型钢管，管壁厚2.0mm优质冷轧钢管,优质、环保、静电喷涂。 （2）台面：采用12.7mm厚优质实芯理化板台面，耐酸碱、耐高温，不起（脱）层、无气泡、无凹凸点、封边上胶均匀、无脱落或离层，应修边、切角，边角处理圆滑，开孔位置和尺寸准确。 （3）实验台应配置抽屉和橱柜。柜门和抽屉正反面均无爆边、门与门之间缝隙≤3mm，门要求开关自如，抽屉要求滑动自如， 10年内无塌陷，所有柜门和抽屉开关滑动时无杂音，封边质量符合要求，优质五金配件。 （4）门板及抽屉板：采用18mm厚优质环保的三聚氰胺刨花板，封边条厚度2mm。 （5）柜身：采用18mm厚防潮三聚氰胺刨花板，封边条厚度2mm。 （6）柜体背板：采用18mm厚优质环保三聚氰胺刨花板，封边条厚度2mm。 （7）活动层板：采用18mm厚防潮三聚氰胺刨花板，封边条厚度2mm。 （8）可调脚：要防腐、防震，高度可调节，调整高度为30mm-50mm，承重≥300kg/m2。，并加5mm厚橡胶垫。 （9）拉手：优质不锈钢拉手。 （10）电源插座：防水型插座，带漏电过载保护装置。 （11）水槽和排水管：采用优质水槽和排水管，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温。 （12）水龙头：三口水龙头，耐酸碱、耐腐蚀，铜质阀体，360度可调。 | 米 | 26—28 |  |  |
| 19 | 通风橱 | 1）主架和架边：全钢结构，采用厚度不低于1.2mm的宝钢优质冷轧钢板， 经酸洗、磷化、静电喷涂。 （2）台面：采用12.7mm厚优质实心理化板，耐强酸碱腐蚀、耐高温， （3）一体化导流板、内衬板，耐酸碱腐蚀、耐高温，导流板能够保证不同挥发性化学品气体在柜内能被彻底、迅速地排出。 （4)电机风量4000立方米/小时 风压350 ---500 电压：220V、 转速：2850转/分 （5)电机风量6000立方米/小时 风压400 ---600 电压：220V、 转速：2850转/分 （6）视窗：6mm厚安全防爆玻璃，视窗可以上下开启。要保证视窗的平稳开关，滑动自如，可停于任意位置。并应保证当视窗关闭而风机仍在工作时，柜体内工作区不会产生负压 （7）杯槽：一次成型耐酸碱PP杯槽。 (8）水龙头：实验室专用单口水龙头，铜质阀体鹅颈360度可调。 （9）照明：日光灯两支，分别控制，保证工作面不低于400LUX的亮度标准。 （10）整个面风速规定在0.5~0.8m/s,要求面的速度保持一致，排风量为1700~2100m3/h。通风柜产生的噪音不允许超过55分贝。 4、滴水架：采用实心理化板材质，杆为PP材质，设清洁水自动回流装置。 1500X750X2200 | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 样品粉碎机 | 本产品为土壤分析检验的专用仪器，可以对各种土壤进行粉碎处理。 产品特点： 1、本产品为旋转式，利用旋转转子和定刀进行土壤粉碎。 2、粉碎效率高、粉碎效果好。可根据粉碎细度调节定刀间隙。 技术参数 工作电压：220V 功率：250w 转速：1400r/min 粉碎效果：30-200 筛孔直径：0.5/1/1.5 工作时间：连续 外形尺寸：300×185×290mm 毛重：15.5kg | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 气体安全柜 | 标准 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 冰箱 | 产品类别：双开门 总容积：192L 冷藏室容积：121L 冷冻室容积：71L 温控方式：机械温控 制冷方式：直冷 制冷能力：3.5kg/24h | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 离心机 | 台式低速自动平衡离心机 性能特点： 采用无刷电机，微机控制自动平衡效果好，最大不平衡量可达20克 运行中可随时改变参数，电子门锁，安全可靠。 数码管显示（LED）或大屏幕液晶显示 LED显示，触摸面板，自动计算RCF值 LCD显示，旋转编码器设置参数，可独立设置RCF值，有9档升降速，离心效果达到最佳 设有故障自诊断系统，能自动检测超速，不平衡，门盖自锁等多种故障，并在显示窗口显示故障信息，提高仪器安全性 技术参数： 最高转速：4000r/min 最大相对离心力：2200×g 角转子：12×15ml 16×15ml 18×15ml 12×20ml 20×7ml真空管 定时范围：1s～99min 升/降速时间：≤20s 噪音：≤60dB（A） 电机：无刷电机 电源：AC220V 50HZ 5A 外形尺寸：350×350×320mm 重量： 18kg | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 显数半自动滴定管e | 连续无脉波分液技术，用于快速滴定 专利的排气安全阀技术防止液体滴漏 长效电池板供应电力，充电状态可显示 分装体积范围：0.01 ml-999.9 ml 可拆卸式的电子部件 模块化结构，易维护 校准程序简单 排液管可360°旋转 排液管可在水平和垂直方向进行调节水平：142-220 mm垂直：10-200 mm 吸管可伸缩，从210 mm-370 mm自由调节 可连接干燥管 Top Buret 数字滴定仪带有安全阀，伸缩吸管，可调滴管，3个 适合40/38/32 mm 口径的螺纹瓶口适配器，2 个1.5 V 微电池 | 支 | 1 |  |  |
| 25 | 可调移液器 | Research plus 单道可调量程移液器 , 不含吸头, 0.5-5ml | 支 | 1 |  |  |
| 26 | 可调移液器 | Research plus 单道可调量程移液器 , 不含吸头, 1-10ml | 支 | 1 |  |  |
| 27 | 实验器皿 | 具体见附件3：玻璃仪器及其他设备参数 |  |  |  |  |
| 28 | 实验药品及其他 | 具体见附件4：实验室所需试剂及其他 |  |  |  |  |

附部分设备样图（仅供参考）

一、通风橱样图

二、微量元素检测设备样图（部分）

1、原子吸收分光光度计

三、氮磷钾检测设备样图（部分）

1、火焰光度计

三、试验台