原子吸收光度计参数

1.仪器检测目的

拥有火焰与石墨炉检测系统，检测包括以下重金属项目，可以达到PPM与PPB级别：铅、钾、钠、钙、镁、锌、银

2.技术指标

2.1光学系统 ：火焰：光学双光束 石墨炉：电子双光束

2.2燃烧器/石墨炉切换 ： 火焰/石墨炉一体机，全自动切换，配备自动进样器，既可用于火焰也可用于石墨炉分析

2.3测定波长范围 ： 185~850 nm

2.4分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置

2.5谱带宽：0.2，0.7，1.3，2.0 nm （4 档自动切换）

2.6光栅刻线数：1800 lines/mm

2.7检测器：高灵敏度光电倍增管

2.8基线稳定性：≤0.004Abs/30min

2.9背景校正方式：火焰氘灯法背景校正。石墨炉自吸收法+氘灯法扣背景校正。火焰和石墨炉均能够对全波段进行背景校正。

2.10波长准确度：≤±0.25nm

2.11波长重现性：≤±0.2nm

2.12分辨率：0.1nm

2.13灯座数量：≥4个

2.14点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2

2.15点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式

2.16燃烧头型式：空冷预混合型

2.17燃烧头：纯鈦制品，10CM

2.18喷雾器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷制撞击球，可使用氢氟酸

2.19位置调节：前后上下位置自动调节，自动搜索最优燃烧器高度

2.20气体控制：流量、压力控制。自动流量设定，最佳气体流量自动检索

2.21安全措施：气体泄露自动检查。Air-C2H2 火焰优先点火，C2H2流量监视器（光传感器），Air/N2O自动切换，防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置，压力监视器防止异常压力时的回火，瞬时停电自动检测安全熄火，排水槽水位监视器防止回火

2.22灵敏度值：5ppm Cu的吸光度≥0.8Abs

检出限：Cu的检出限：≤0.005PPm

石墨炉分析

2.23加热控制方式：400oC以上开始光控方式，数字式PID技术防止过热。

2.24干燥：数字式电流控制(具有自动温度校正功能)

2.25灰化：光学温度控制方法

2.26原子化：光学温度控制方法

2.27加热温度范围：室温~ 2900oC

2.28升温速率：最大升温速度≥3000oC /秒

2.29加热条件设定，级数：最多20等级

2.30加热方式：斜坡升温和平台升温

2.31内气体种类：2种，系统自动切换

2.32灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定

2.33炉内浓缩：最多20次

2.34内气流量：0~1.50L/min, 0.01L/min 可调

2.35升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能

2.36安全措施：冷却水流量监视器，气体压力监视器，防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认），石墨炉区域冷却确认

2.37灵敏度值：Pb检出限≤0.05ug/L

2.38功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

2.39最大样品个数：试剂用8个  样品60个(都可以随机编排)

2.40样品容器：样品容器16ml(火焰专用试管)或 2ml(石墨炉专用样品小瓶)，试剂容器 20ml  溶剂容器 2000ml

2.41喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时） 溶剂吸引方式（火焰测定时）

2.42清洗液瓶：2L

2.43采样功能：稀释功能  试剂添加功能

2.44注射器：250 μl

2.45进样量：2~90 μl

2.46重现性：1% R.S.D(20μl时)

2.47交叉污染：清洗口0.00001以下    混合口0.00001以下

2.48混合口清洗：溶剂排出方式，样品共洗方式

2.49混合功能：使用混合口，可混合最大容量为600μl

2.50添加试剂数：最多4液体,可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时）；2.51可混合液体数： 工作曲线法：最多5液体  标准加入法：最多6液体

2.52自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍

2.53软件环境：win7

2.54测定方式: 火焰吸收法、石墨炉法

2.55浓度变换方式: 工作曲线法(可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式）

2.56重复测定: 最多20次。平均值、偏差(SD)、变异系数(RSD)表示。通过指定SD值、RSD值消除异常值

2.57基线校正: 电子双光束基线漂移校正法（石墨炉）

2.58灵敏度漂移校正: 根据灵敏度监视自动校正工作曲

2.59表数据处理功能: 通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算

2.60多任务功能: 测试进行中能够使用文字编辑等软件

2.61条件读取: 具有模板功能

2.62顺序/结果显示: MRT 工作表(MRT: Measured Results Table)

2.63 QA/AC: 相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD

2.64投标产品必须为该生产商所生产原子吸收光谱仪中最高端产品型号

3.配置要求

火焰/石墨炉一体机，全自动切换，；配备自动进样器，且自动进样器可用于火焰、石墨炉分析；高密石墨管5个，热解析石墨管1个；空心阴极灯包括：铅、钾、钠、钙、镁、锌、银；冷却循环水一台；空气压缩机一台；乙炔钢瓶一瓶；氩气钢瓶一瓶；电脑一台（电脑要求：2G内存，500G硬盘，19寸液晶屏）；激光打印机一台）

4.售后服务

投标厂家需在潍坊本地有售后服务机构，具有厂家与投标商售后服务委托协议，及官方样本。仪器报修可在2小时内响应，72小时内到位。质保期：一年。